## Vorbemerkung
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001
Digitale Röntgenanlage zur Direktradiographie (vollautomatisch)
Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung
Für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH am Standort Mayen ist eine digitale Röntgenanlage anzubieten.
In den Angebotspreis sind einzukalkulieren:
► Verpackung (die Verpackung muss zurückgenommen werden!)
► Lieferung frei Verwendungsstelle komplett betriebsbereit inkl. allem zum Betrieb erforderlichen Zubehörs! Bei medizintechnischen Geräten und Anlagen werden daher Nachforderungen für die Lieferung von Teilen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion notwendig sind, ausgeschlossen.
► Lieferung, Transportversicherung
► Projektleitung für Montagevorbereitung und Einbau
► Planung,Ertüchtigung der bestehenden Deckenunterkonstruktion für die Aufnahme der deckenmontierten Bestandteile der Röntgenanlage. Die vorhandene Schwerlastdecke soll weiter verwendet werden. Für evtl. notwendige grundsätzliche Änderungen an der Schwerlastdecke durch die Veränderung der Ausrichtung des Deckenstativs ist eine entsprechende Beschreibung und Kostenschätzung abzugeben.
► Planung, Lieferung und Montage der erforderlichen Bodenunterkonstruktion (Fundamentrahmen) für die Aufnahme der bodenmontierten Bestandteile der Röntgenanlage
► Montage
► Anbindung des Röntgen-Aufnahmeplatzes an das vorhandene RIS- und das PACS-System über eine DICOM-3.0-Schnittstelle
► Erstellung eines Aufstellungsvorschlags entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und eines Werk- und Montageplans bei Beauftragung.
► Prüfung des vorhandenen baulichen Strahlenschutzes. Muss der bauliche Strahlenschutz verbessert werden, so ist eine Beschreibung des Aufwands für die korrekte Ausführung des baulichen Strahlenschutzes zu liefern. Der Strahlenschutzplan ist an den Auftraggeber auszuhändigen.
► Abnahmeprüfung nach Strahlenschutzverordnung
► Festlegung der Ausgangswerte für die Konstanzprüfung, inkl. einer ausführlichen Einweisung der MRTA in die Konstanzprüfung.
► Sachverständigenprüfung
► Ausführliche Einweisung: MFA, MTRA, Ärzte, Medizintechnik
► Wiederholungs-Einweisung: MFA, MTRA, Ärzte, Medizintechnik nach 4-6 Wochen
► Schulung für mindestens einen Mitarbeiter der Medizintechnik zur Befähigung zum First-Line-Service
► 2 Jahre Gewährleistung
Bitte geben Sie eine Referenzstelle an, bei der das angebotene System durch die Nutzer beurteilt werden kann
Hinweis zur Leistungsbeschreibung:
Gelb hinterlegte Positionen sind optional und nicht in den Endpreis einzurechnen!
Rosa hinterlegte Positionen sind alternativ und nicht in den Endpreis einzurechnen!
Das ausgefüllte Leistungsverzeichnis ist als Excel-Datei einzureichen!

## 1 LV
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | [6 empty] | BEWERTUNG
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001 | [6 empty] | Die ermittelten Punktzahlen gehen in die abschließende Bewertungsmatrix nach UFAB V ein. Sie werden zu den Gesamtkosten der Investitions- und der Vollservicekosten über 10 Jahre ins Verhältnis gesetzt. (sh. auch beigefügte Beispielmatrix)
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie | [6 empty] | ► Die einzelnen Bewertungen werden nach Angabe in der Wertungsmatrix je nach Angabe des Anbieters vorgenommen
Vollautomatisierte Systeme | [6 empty] | ► Der beste Wert bekommt die höchste Punktzahl und die anderen werden nach dem 3- Satz abgestuft und gerundet auf die erste Kommastelle ( 2,73 = 2,7 und 2,48= 2,5), es sei denn es ist eine andere Wertung angegeben.
| Bitte das jeweilig Zutreffende (ja o. nein) mit "x" bzw. einer Angabe in Spalte "G" eintragen |  |  |  | A=Ausschluss-kriterium B=Bewertungs-kriterium I-Informationsangabe |  | LV2-Kriteriengruppe 1 (KG1): Technische Geräteperformance
| Beschreibung | Einheit | ja | nein | WERTUNG | Angaben des Bieters | max. Punkte | Legende zur Punktzahl | W-Faktor | max. er-reichbares Ergebnis | erreichte Punkte des Bieters ungewichtet | erreichtes Ergebnis des Bieters
Die nachfolgenden Positionen sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, als Basis-Ausstattung zu verstehen.
Buckytischsystem mit Rasterwandstativ mit Vollautomatik
| Typ/Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Lieferant; |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Hersteller: |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| ► Die Anlage ist als Zwei-Detektorsysteme mit Vollautomatik auszuführen. Dabei soll im Rasterwandstativ jeweils ein fester (alternativ ein mobiler) Detektor und am Tisch ein mobiler Detektor vorgesehen werden. |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| ► Der Einsatz muss zur Erstellung von Aufnahmen von Thorax, Extremitäten, Becken und Abdomen bei Erwachsenen und Kindern geeignet sein. Entsprechende Organprogramme müssen integriert sein. Es muss möglich sein, übergewichtige Patienten zu röntgen |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Die Referenzwerte des Bundesamts für Strahlenschutz für die Erstellung der o.g. Aufnahmen müssen eingehalten werden. |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Bewertungen Die einzelnen Bewertungen werden nach Angabe der Wertungsmatrix je nach Angabe des Anbieters vorgenommen. |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
A | Patientenlagerungstisch
| Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Art.-Nr. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
A1 | Eigenschaften
| Der Patiententisch muss motorisch höhenverstellbar, mit schwimmender Tischplatte mit geringer Strahlenabsorption, und elektromagnetischen Permanentbremsen ausgestattet sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Max. Patientengewicht bei allen erreichbaren Tischpositionen mindestens 250 kg | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Patientenlagerungsmatte | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Steuerung der Höhenverstellung und der Tischplatte mit Fußkickleiste oder Fernbedienung o. ä. muss auf beiden Seiten des Tisches möglich sein. Die Arretierung der Tischplatte kann nur durch Personal aufgehoben werden. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Nachlaufsteuerung vertikal (Fokus-Bildempfängerabstand konstant?) und horizontal (Detektor läuft der Bewegung des Deckenstatives nach) | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Zentralstrahl bleibt bei Schrägprojektionen konstant auf Detektormitte zentriert (automat. Nachlauf der Detekorlade) | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
A2 | Detektorlade
| Die Detektorlade muss den Detektor in beiden Formatausrichtungen aufnehmen können. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Die Detektorlade muss mit einem Streustrahlenraster für einen Fokus-Detektor-Abstand von ca. 115 cm bestückt sein. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Bezeichnung des Streustrahlenrasters | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| ▪ Artikel-Nr.: | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Das Raster muss wahlweise auch am RW-Stativ verwendet werden können | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Kann das Raster z.B. für pädiatrische Aufnahmen aus dem Strahlengang entfernt werden? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Rasterfreie Aufnahmetechnik muss enthalten sein | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| ► Für die verschiedenen Körperregionen ist ein Nachweis über die Zulässigkeit zu erbringen | Anlage |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Eine Belichtungsautomatik für Körperstamm-aufnahmen muss vorhanden und integriert sein. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Anzahl der Messkammern | Anzahl |  |  | B |  | 2 | Bewertungskriterium: 3 Messkammern = 1 Punkt 5 Messkammern = 2 Punkte | 2 | 4 | 0 | 0
| Die Verstellbarkeit der Detektorlade muss um mind. 1.000 mm möglich sein, bite angeben | [mm] |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
A3 | Technische Daten Patientenlagerungstisch
| Abmessungen Länge x Breite | [mm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Längsverschiebung | [mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Querverschiebung | [mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Motorische Höhenverstellung von … bis… | [mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Max. Patientengewicht bei allen erreichbaren Tischpositionen (Höchster Wert bekommt max. Punktzahl, unter 250 kg erfolgt Ausschluss) | [kg] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Abstand Tischplattenoberkante zur Detektorebene (geringster Abstand erhält höchste Punktzahl) | [mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 2 | 6 | 0 | 0
B | Deckenstativ mit Röntgenstrahler
B1 | Eigenschaften Deckenstativ
| Universelles motorisches Teleskop-Deckenstativ mit Nachlaufsteuerung (zentriert-dezentriert-oblique) | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Automatisierte Abläufe lassen sich bei Bedarf abschalten | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Es muss für die MTRA ersichtlich sein, ob die Nachlaufsteuerung aktiv oder inaktiv ist. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Deckenschienensystem für Längs- und Querverschiebung, die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| elektromagnetisch lösbare Permanentbremsen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Möglichkeit zur gleichzeitigen Entriegelung aller Blockierungen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Es ist ein Bedienpanel mit folgenden Funktionen vorzusehen:
| → Anzeige der Patientendaten zur sicheren Identifikation des Patienten mit der Möglichkeit dieses zu bestätigen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Eingeblendetes Strahlenfeld, Fokus-Bildempfängerabstand inkl. Speichermöglichkeit dieser Daten | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Möglichkeit zur Änderung des gewählten Aufnahmemodus | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → Automatische 0°-Positionierung des Strahlers | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Vollfeld- und Laser-Strichlichtvisier mit elektronischem Zeitschalter | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Rollbandmaß und Drehflansch, Wenn nein Alternativlösung angeben | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ergonomische Anordnung der Bedienelemente für Einhandbedienung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Wird die manuelle Verstellung des Deckenstativs servomotorisch unterstützt? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Automatische Systempositionierung auch zum RW-Stativ entsprechend der hinterlegten Organprogramme | Ja/Nein |  |  | A |  | A | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Kann eine Mindestanzahl an vorkonfigurierten Autopositionen vorprogrammiert werden? Wenn ja wie viele? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: > 5 Pos. = 3 Punkte =5 Pos. = 2 Punkte < 5 Pos. = 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → als Standard enthalten? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| → sind dafür Erweiterungsmöglichkeiten zukaufbar? Wenn ja kurz beschreiben! | Ja/Nein |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
B2 | Technische Daten Deckenstativ:
| Die Verfahrbarkeit des Deckenstativs richtet sich nach den im Bestand möglichen Abmessungen. Die Bieter sind aufgefordert, die Örtlichkeit entsprechend zu prüfen und die möglichen Fahrbereiche hier anzugeben. Evtl. durch Drehung notwendige Ertüchtigung des baulichen Strahlenschutzes sind in einer Anlage entsprechend zu benennen. | Text/Anlage |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Der Strahler muss weit genug absenkbar sein, damit das Sprunggelenk mit erfasst werden kann, gemessen zur Mitte des Lichtvisiers (niedrigster Wert erhält höchste Punktzahl) | [cm] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 2 | 10 | 0 | 0
| Der Strahler muss in Vertikal- und Horizontal-Achse soweit als möglich verstellbar sein. |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| → bitte jeweils von … bis angeben | [°] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Bitte geben Sie Rastpositionen für Vertikal- und Horzontalachsen an |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| → bitte Rastungen angeben | [°] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Röhrendrehbereich um Horizontalachse, gesamt | [°] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
| Röhrendrehber. um Horizontalachse, um Nullposition | [°] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
| Röhrendrehber. um Horizontalachse, Rastpositionen bei | [°] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
B3 | Röntgenstrahler und Tiefenblende
| Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Art.-Nr. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Röntgenstrahler bestehend aus Schutzgehäuse und Röntgenröhre mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und hoher Belastbarkeit bei kleinen Brennflecken sowie integrierter thermischer Überwachungseinrichtung und Überdruck-sicherheitseinrichtung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| kleiner Brennfleck (kleinster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [Wert] bei [kW] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| großer Brennfleck | [Wert] bei [kW] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Wärmespeicherung des Röntgenstrahlers (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [J (HU)] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Wärmespeicherung der Anode | [J (HU)] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Wärmeableitung der Anode | [kJ/min] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Gesamtfilterung des Röntgenstrahlers | [mm Al] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| integrierte Messung des Dosis-Flächen-Produktes, mit Messkammer oder Flachdetektor, bitte angeben | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Das Flächendosisprodukt muss auf 2 Nachkommastellen genau angezeigt werden. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Tiefenblende
| Um die vertikale Zentralachse drehbare Tiefenblende mit der Möglichkeit Einstellungen manuell ändern zu können. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Zur Einblendung des Aufnahmeformats muss ein Vollfeld-Lichtvisier sowie ein Laser-Strich-Lichtvisier zur exakten Systemzentrierung vorhanden sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Wird über das Organprogramm die Rechteckeinblendung des Strahlenfeldes automatisch voreingestellt? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Zur Verbesserung der Strahlenqualität sind zusätzliche CU-Filter oder äquivalente Filter auch für Kinder vorzusehen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Anzahl und Art sind zu benennen | Anzahl/Text |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Werden diese Cu-Zusatzfilter bei der Verwendung von Organprogrammen automatisch gesteuert? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Für pädiatrische Aufnahmen muss ein spezielles Applikationsprogramm vorhanden sein, welches besondere Vorfilterungen automatisch realisiert | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → es muss für die MTRA erkennbar sein, dass die Vorfilter entsprechend positioniert sind. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
C | Rasterwandstativ
| Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Art.-Nr. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
Eigenschaften
| Automatischer Nachlauf des Strahlers bei Höhenanpassungen des Detektors | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| motorisch höhenverstellbar ab Fußboden aufwärts | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| weitere motorische bzw. automatische Verstellmöglichkeiten bitte hier oder auf einer Anlage ausführen (das am variabelsten einstellbare System erhält Maximalpunktzahl) | Text |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Die Detektorlade muss um 90° kippbar sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Eine Belichtungsautomatik mit mehreren Messkammern muss vorhanden sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Anzahl der Messkammern | Anzahl |  |  | B |  | 2 | Bewertungskriterium: 3 Messkammern = 1 Punkt 5 Messkammern = 2 Punkte | 2 | 4 | 0 | 0
| Seitliche Handgriffe und Patientenstreckgriff für seitl. Thorax-Aufnahmen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Höhenverstellung der Detektorlade von … bis … (gemessen zur Mitte der Detektorlade; bester Verstellbereich erhält höchste Punktzahl) | [mm] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Abstand Frontplatte zum Bildempfänger (geringster Abstand erhält höchste Punktzahl) | [mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Strahlenabsorption bei 100 kV | [mm Al] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Wechselraster für einen Fokus-Detektor-Abstand von 180 cm | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Bezeichnung des Streustrahlenrasters | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| ▪ Artikel-Nr.: | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| à Geben Sie den Arbeitsbereich an | [cm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Kann das Raster, z.B. für pädiatrische oder Extremitäten-Aufnahmen einfach aus dem Strahlengang entfernt werden? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Ist optional eine in die Tiefenblende integrierbare 2D-Live-Kamera erhältlich, die Falschpositionierungen am Rasterwandstativ vermeidet? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
D | Röntgengenerator
D1 | Eigenschaften
| Elektronische Generatorüberwachung bei Aufnahme | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Integrierte Belichtungsautomatik zur selbsttätigen Aufnahmeabschaltung nach erreichen der optimalen Dosis, kontinuierlich fallende Last bei automatischer Belichtung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Programmierte Aufnahmetechnik: Geben Sie an, wie viele Organprogramme voreingestellt werden können! (größte Anzahl erhält Maximalpunktzahl) | Anzahl |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Systemdosis wählbar? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Integrierte Anzeige des Flächendosismessproduktes? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Können die Organprogramme vom Nutzer geändert werden? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| In den Organprogrammen müssen Standardparameter wie Aufnahme Spannung Messfelddominante, Fokus, Cu-Vorfilterung, Blendeneinstellung, empfohlener Fokus-Detektor-Abstand, Rasterfokussierung, Ausrichtung des Lichtvisiers, Nachlaufsteuerung aktiv/inaktiv hinterlegt sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
D2 | Technische Daten
| ► Generatorleistung min. 65 kW bei 100kV nach IEC 601-2-7, wenn abweichend bitte angeben | [kW] |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Generatorspannung von … bis | [kV] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| → kürzeste Schaltzeit mit Belichtungsautomatik (kürzeste Zeit erhält Maximalpunktzahl) | [ms] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| → Schaltzeit von 1 ms muss erreicht werden können. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Der Nettomehrpreis für eine Generatorleistung von 80 kW ist unter "Optionen" anzugeben. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
E | Detektorsystem
| Die Detektoren sollen aus Cäsium-Jodid bestehen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
E1 | Detektor, mobil "groß"
| Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Art.-Nr. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
E1.1 | Eigenschaften
| Für den Einsatz am Tisch muss ein mobiler Detektor zur Verfügung stehen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Die Detektoren müssen mit einem Akku sowie einer entsprechenden WLAN-Verbindung zur Röntgenanlage ausgestattet sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Zum Lieferumfang gehört eine separate Ladestation inkl. Anschlusskabel | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Bevorzugt werden Detektoren, die besonders leicht handhabbar sind. Dabei stehen das Gewicht, die Detektorhöhe (bzw. -Dicke) sowie die Möglichkeit zum Akkuwechsel per Hand im Vordergrund |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Wird der Detektor automatisch am Tisch geladen? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Es ist sicher zustellen, dass für Untersuchungen am Tisch bei bestimmungsgemäßer Anwendung immer ein Detektor mit geladenem Akku zur Verfügung steht. Bitte kurze Beschreibung. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| à Pro Detektor ist ein 2. Akku als Austausch zu liefern | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Kann der mobile Flachdetektor auch wahlweise über WLAN oder Kabel konnektiert werden (z.B. bei entladenem Akku)? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Der Akku des mobilen Detektors muss von Hand vom Anwender getauscht werden können | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Wird spezielles Werkzeug benötigt? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Die mobilen Flachdetektoren müssen eine Schutzvorrichtung vor Schäden bei Stoß bzw. Sturz haben, bitte beschreiben | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| à Aus welcher Höhe wird ein Sturz noch toleriert? (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| à wenn möglich durch Studie o.ä. belegen! |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Nach welcher Betriebszeit muss der Akku des mobilen Flachdetektors ersetzt (Ersatzbeschaffung!) werden? (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | Monate |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
| Nach welcher Betriebszeit muss der Detektor rekalibriert werden? | [Stunden/Tage] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Ist die Rekalibrierung vom Anwender ausführbar? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Wie lange dauert die Rekalibrierung | [min] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Die Außen-Abmaße des Detektors müssen mindestens dem Standard-Kassettenmaß entsprechen (35cm x 43 cm) | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Wie viele Aufnahmen können mit dem mobilen Flachdetektor bei voll geladener Batterie gemacht werden? (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl)
| à Akku neu | [Anzahl] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| à Akku nach 1 Jahr Betriebszeit | [Anzahl] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Kleiner 100 kg Patientengewicht-Belastbarkeit ist Ausschlusskriterium! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Der Detektor muss mindestens bis 100 kg Patientengewicht belastbar sein. Bitte geben Sie an, bis zu welchem Gewicht der mobile Flachdetektor belastet werden kann (z.B. bei Aufnahmen, bei denen der Patienten auf dem Detektor stehen soll)! Ist eine zusätzliche Schutzvorrichtung erforderlich, ist diese in das Angebot einzurechnen (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl). | [kg] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Ist alternativ ein Detektor 43 cm x 43cm erhältlich? | Ja/Nein |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| → falls ja: Bitte Datenblatt beilegen und unter Optionen anbieten. | Anlage |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
E1.2 | Technische Daten
| Detektorgewicht inkl. Akku (geringster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [kg] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 2 | 10 | 0 | 0
| Detektorgröße | [cm*cm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| effektive Detektor-Oberfläche | [mmxmm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Dicke des Detektors (geringster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [cm] |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Handgriff am Detektor? | Ja/Nein |  |  | B |  | 1 | Bewertungskriterium: Ja: 1P; Nein: 0P | 1 | 1 | 0 | 0
| Sind Lagesensoren zur Erfassung von Neigungswinkeln des Detektors im freien Betrieb, sowie deren Anzeige am Röntgen-System integriert? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| 16 Bit Akquisitionstiefe | [Bit] |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Pixelgröße (geringster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [μm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Auflösung min. 3 LP/mm (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [lp/mm] |  |  | B (< 3 LP/mm → A!) |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Geben Sie die max. Grenzauflösung Ihres Detektors an (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | lp/mm |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Detektorquanteneffizienz DQE bei 70 kV, 21 mmAl, 2,5 μGy? (RQA5) bei der angegebenen max. Grenzauflösung Ihres Detektors (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [%] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| DQE bei 0,05 LP/ mm > 60%, bitte angeben | [%] |  |  | B (< 60% → A!) |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Anmeldezeit des Detektors am System (kürzeste Zeit bekommt Maximalpunktzahl) | [s] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
E2 | Raster, zusätzlich
| Zusätzliche Raster sind unter "Optionen" anzubieten! |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
E3 | Aufsteckraster
| Bezeichnung |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Art.-Nr. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Ist ein Aufsteckraster nicht verfügbar kann alternativ ein virtuelles Raster eingerechnet werden. Bitte angeben für welche Aufnahmen zugelassen. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Sollte ein virtuelles Raster zusätzlich zu einem konventionellen erhältlich sein, bitte unter "Optionen" anbieten! |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
E4 | Detektor im Rasterwandstativ
| Der Detektor für das Rasterwandstativ soll fest eingebaut sein. Alternativ ist ein mobiler Detektor mit einer WLAN-Verbindung zur Röntgenanlage möglich, bitte angeben. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Die effektive Detektor-Oberfläche muss ca. 43cm x 43 cm betragen bzw. bei mobilem Detektor 35 cm x 43 cm | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Technische Daten Flachdetektor im Rasterwandstativ:
| effektive Detektor-Oberfläche | [mmxmm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Aufnahmeformate von … bis… | [cm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| → volles Format hoch? | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| → volles Format quer? | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Detektorgröße | [cm] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Pixelgröße (geringster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [μm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Auflösung min. 3 LP/mm (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [lp/mm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Mindestens 16 Bit Akquisitionstiefe [Bit] | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Geben Sie die max. Grenzauflösung Ihres Detektors an (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | lp/mm |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
| Detektorquanteneffizienz DQE bei 70 kV, 21 mmAl, 2,5 μGy? (RQA5) bei der angegebenen max. Grenzauflösung Ihres Detektors (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [%] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
F | Digitalsystem
| Rechnereinheit zur Steuerung und Kommunikation des Gesamtsystems mit digitaler Bildverarbeitung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Betriebssystem min. Windows 10 bzw. Linux | Text |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| à Es muss sicher gestellt werden, dass der Hersteller-Service für das Betriebssystem für die Betriebszeit von 10 Jahren gewährleistet ist. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Organbezogene Steuerung von Detektor und Strahlerstativ muss wahlweise automatisiert oder manuell voreingestellt werden | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Organbezogene Bildbearbeitung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Angabe des dosisäquivalenten Wertes für jede Aufnahme auf dem Kontrolldisplay und der Hardcopy | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Automatische Belichtung mit Aufbelichtung der Aufnahmeparameter | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Applikationsprogramme für die Bildbearbeitung und -betrachtung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Bildprozessor (jeweils höchster Wert erhält Maximalpunktzahl)
| Speichermatrix | [Pixel] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
| Bildtiefe der Speicherung mindestens 16 Bit [Bit] | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Speicherkapazität | [Bilder] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
Bedienkonsole
| Patientendateneingabe muss auch manuell möglich sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Bildbearbeitung soll mittels Tastatur, Maus/Trackball und Menü möglich sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Größe des Displays (höchster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [mm*mm bzw. Zoll] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| Ist außerdem eine Bildbearbeitung mittels Bedienung über eine Touch Screen-Oberfläche möglich? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Anzeige des Dosisflächen-Produkts | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Die folgenden Steuerfunktionen der Bedienkonsole müssen vorhanden sein
| Integrierte Generatorbedienung, Menüsteuerung, Organprogrammanwahl, Fensterlage/-breite, Horizontal-/Vertikal-Bildspiegelung, Bilddrehung, Markierungen li/re/a.-p. / p.-a., Filteranwahl für Kantenanhebung und Rauschunterdrückung, konfigurierbare Texteinblendung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Bildzoom? Bitte Ausführung angeben! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Lassen sich unterschiedliche Layouts für die Bilder auswählen? | Ja/Nein |  |  | B |  | 1 | Bewertungskriterium: Ja: 1 Punkt; Nein: 0 Punkte | 1 | 1 | 0 | 0
G | Applikations- und Auswerteprogramme
G1 | Für die eingangs aufgeführten vorhandenen Fachgebiete sind entsprechende Aufnahmemöglichkeiten und Organprogramme zu integrieren und müssen bei der Angebotskalkulation berücksichtigt werden.
| Organbezogene Applikationsprogramme? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Neben Organbezogenen Applikationsprogrammen für Erwachsene müssen spezielle Applikations- und Auswerteprogramme für Kinder vorhanden sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Fensterung, Blättern, nachträgl. Einblenden muss möglich sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Mehrbilddarstellung am Display (Mosaik)? Wenn ja bitte beschreiben | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Bilddokumentation im Hintergrund? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Kantenanhebung, Rauschunterdrückung, Zoom müssen möglich sein | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Können Organprogrammprotokolle von den auszutauschenden Bestandssystemen in identischer Weise bereits ab Werk vorinstalliert werden | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Für die Auswertung muss ein Flachbildschirm 19" zur Verfügung stehen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
G2 | Ganzbein-/Ganzwirbelsäulen-Aufnahmen
| ▪ Die Durchführung von Ganzbein-/Ganzwirbelsäulen-Aufnahmen ist zu beschreiben, bitte entsprechendes (elektronisches) Prospektmaterial beilegen. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| ► Für Ganzbein- und Ganzwirbelsäulen -Aufnahmen müssen spezielle Applikations- und Auswertemöglichkeiten (Stitching) vorhanden sein. Länge ca. 1.200 mm x 430 mm |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Ganzbeinstativ mit Haltegriffen für den Patienten ist Bestandteil der Ausstattung |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Welche Aufnahmetechnologie wird für die Erstellung der Einzelaufnahmen angewandt? |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Für Ganzwirbelsäulen-Aufnahmen ist der in der Verordnung geforderte FDA von 300 cm zwingend einzuhalten. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Wird das Deckenstativ durch die automatische Rastererkennung für Ganzwirbelsäulen-aufnahmen automatisch auf den richtigen FDA von 300 cm eingestellt? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| Erfolgt die Rekonstruktion der Übersichtsdarstellung automatisiert, unmittelbar an der Bedienkonsole des Systems | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Werden zur fehlerfreien Rekonstruktion anatomische Strukturen, sowie das Tracking der automatischen Systempositionen verwendet? | Ja/Nein |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: Ja: 3 Punkte ; Nein: 0 Punkte | 1 | 3 | 0 | 0
| ► Für die korrekte verzerrungsfreie Längenwiedergabe nach Stitching ist ein Bildbeispiel mit einem abgebildeten Lineal beizulegen. | Anlage Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
▪ Wie viele Aufnahmen können max. für die Erstellung (Stitching) gewählt werden:
| → für Ganzbeinaufnahmen | Anzahl |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| → für Ganzwirbelsäulenaufnahmen | Anzahl |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Raster für Ganzbein-/Ganzwirbelsäulen-Aufnahmen für einen Fokus-Detektor-Abstand von 300 cm ist Bestandteil der Leistung | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Bezeichnung des Streustrahlenrasters | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| ▪ Artikel-Nr.: | Angabe |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Ist strahlungsfreie Vorplanung möglich? | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
▪ Bis zu welcher Länge können Aufnahmen gemacht werden? (je größer desto besser)
| → am Stativ | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| → am Tisch | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
| → Um wie viel erfolgt eine Überlappung der Einzelaufnahmen? (je geringer desto besser) | [cm] |  |  | B |  | 3 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 3 | 0 | 0
H | Schnittstellen
H1 | DICOM 3.0-Schnittstelle mit mind.
| ▪ Storage (Send/Receive) SCU |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Basic Print SCU |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Worklist SCU |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Storage Commitment SCU |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Dicom Structured Reporting |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| ▪ Dicom RDSR |  |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
H2 | Integration in vorhandene Datennetze:
| ► Die Einbindung in die vorhandenen RIS/PACS-Systeme ist in die Angebotssumme mit einzukalkulieren! |  |  |  | I |  |  | Information für Bieter
| Die RIS-Datenverknüpfung und die Erstellung der Aufnahmeprogramme kann vorab im Werk erfolgen um den Einarbeitungsbetrieb voll und ganz für die Optimierung des Routinebetriebes zu nutzen | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| Die Anbindung ist Bestandteil der Leistung. Der Dicom Conformance Statement ist entsprechend einzuhalten. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
H3 | Virenschutz
| Für das gesamte System ist sicherzustellen, dass eine Schädigung durch Schadsoftware/Virenbefall z.B. über fremde Datenträger (z.B. DICOM-CDs) oder das Netzwerk (einschließlich Remote-Service)verhindert wird. Entsprechende Software (Firewall, Virenscanner und dergleichen) ist Bestandteil des Medizinproduktes. Die Maßnahmen sind zu benennen. Ein regelmäßiger Update-Service muss möglich und durch den Hersteller gewährleistet sein. White Listing ist nicht ausreichend und nicht zulässig!! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Die aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Systeme an einem IT-Netzwerk resultierenden Risiken sind zu benennen und zu bewerten. (Auflistung der möglichen Störfälle und Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Netzwerkrisiken) |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Alle Server und Clients haben keinen direkten Internet-Zugriff. Internetzugänge werden über eine zentrale, regelbasierte und inhaltsüberwachende Firewall und Proxy-Server ermöglicht. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
I | Einweisungen
| Die Einweisung der Geräte muss um 9:00 Uhr bzw. zur vereinbarten Zeit beginnen. Dies gilt auch für den ersten Tag der Einweisung. In der ersten Woche müssen alle Standarduntersuchungen vermittelt werden. In der zweiten bis dritten Woche will der Auftraggeber mit den Geräten selbständig arbeiten. Ab der vierten Woche muss eine ergänzende Einweisung für die komplexen Untersuchungen erfolgen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| → Die einweisende Person muss über eine entsprechende Qualifikation verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
Für Einweisung und Applikation sind folgende Bestandteile
| ▪ Basiseinweisung: hierfür sind 3 getrennte Termine vorzusehen, um die Belegschaft in 3 Gruppen á ca. 3-6 Personen getrennt einweisen zu können. |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter |  |  |  | FALSE
| ▪ Kontinuierlichen Bereitstellung von Trainingsinhalten über eine Online-Plattform (z.B. Bereitstellung von Trainingsvideos) in deutscher Sprache, bitte kurze Beschreibung was möglich ist) | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → Ist diese Möglichkeit Bestandteil des Angebots? | Ja/Nein |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| → falls nein: Bitte die Kosten pro Jahr unter "Optionen" ausweisen | Hinweis |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
Zusätzliche Wertungen
| Lieferzeit (kürzeste Lieferzeit = höchste Punktzahl) | Wochen |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Montage System (kürzeste Montagezeit = höchste Punktzahl) | Tage |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Einarbeitungszeit (kürzeste Einarbeitungszeit = höchste Punktzahl) | Tage |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: siehe Zellen I-N4 | 1 | 5 | 0 | 0
| Ortsbesichtigung ist hinsichtlich der Notwendigkeit der Änderung der vorhandenen baulichen Gegebenheiten zwingend erforderlich. Der Besuch ist an dem vorgegebenen Termin nach vorheriger Anmeldung durchzuführen. Der Besuchstag ist anzugeben. Geben Sie die voraussichtliche Dauer der Montage und Inbetriebnahme des Röntgensystems an | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlusskriterium |  |  |  | FALSE
| Zusammenstellung | [6 empty] | Gesamtpunktzahl KG 1 |  | 264 |  | 0
| Nettopreis ohne Optionen | [€] |  |  |  | 0
| zzgl. 19 % Ust. | [€] |  |  |  | 0
| Bruttopreis ohne Optionen | [€] |  |  |  | 0

## 2 Installationsbed.
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | [6 empty] | BEWERTUNG
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001 | [6 empty] | Die ermittelten Punktzahlen gehen in die abschließende Bewertungsmatrix nach UFAB V ein. Sie werden zu den Gesamtkosten der Investitions- und der Vollservicekosten über 10 Jahre ins Verhältnis gesetzt. (sh. auch beigefügte Beispielmatrix)
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie | [6 empty] | ► Die einzelnen Bewertungen werden nach Angabe in der Wertungsmatrix je nach Angabe des Anbieters vorgenommen
Installationsbedingungen | [6 empty] | ► Der beste Wert bekommt die höchste Punktzahl und die anderen werden nach dem 3- Satz abgestuft und gerundet auf die erste Kommastelle ( 2,73 = 2,7 und 2,48= 2,5), es sei denn es ist eine andere Wertung angegeben.
| Bitte das jeweilig Zutreffende (ja o. nein) mit "x" bzw. einer Angabe in Spalte "G" eintragen |  |  |  | A=Ausschluss-kriterium B=Bewertungs-kriterium I-Informations-angabe |  | Kriteriengruppe 2 (KG2): Technische Geräteperformance
| Beschreibung | Einheit | ja | nein | WERTUNG | Angaben des Bieters | max. Punkte | Legende zur Punktzahl | W-Faktor | max. er-reichbares Ergebnis | erreichte Punkte des Bieters ungewichtet | erreichtes Ergebnis des Bieters
Vollautomatisches System
| Hersteller: |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Gerätetyp: |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
T | Installationsbedingungen
T1 | Gewichtsbelastung
| Gesamtgewicht des Systems im Untersuchungsraum | [kg] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Decken-Stativ inkl. Strahler | [kg] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Patiententisch | [kg] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Generatorschrank | [kg] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Geben Sie die größte Transportlast an! Welches Systemteil ist betroffen? | [kg] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
T2 | Platzbedarf (jeweils HxBxT) | [cmxcmxcm]
| Decken-Stativ | [cmxcmxcm] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Patiententisch | [cmxcmxcm] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Generatorschrank | [cmxcmxcm] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Geben Sie die größten Transportabmaße an! Welches Systemteil ist betroffen? | [cmxcmxcm] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Mindestabstand Decke zur Strahlenquelle | [cm] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Geben Sie die Mindestdeckenhöhe für den sicheren Betrieb des Röntgensystems an! | [cm] |  |  | I |  | 1 | Information vom Bieter
T3 | Wärmelasten
| Röntgenanlage Untersuchungsraum | [kw] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Generatorschrank/Technikraum | [kw] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Auswerte- und Kontrollraum (Schätzung) | [kw] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
| Welcher Zusatzaufwand muss für die Klimatisierung der Räumlichkeiten getroffen werden? Bitte gegebenenfalls auf einer Anlage ausführen und hier eine Kostenschätzung abgeben. | [€] |  |  | B |  | 1 | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 1 |  | 0
T4 | Elektroanschluss
| s Spannung (inkl. mögliche Schwankung) | [V] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| s Netzabsicherung | [A] |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| s max. Netzinnenwiderstand | [Ω] |  |  | i |  |  | Information vom Bieter
T5 | Energieeffizienz der Gesamtanlage: Die im folgenden anzugebenden Positionen müssen in die Wertung mit einbezogen werden.
| s Gesamtanschlussleistung | [kVA] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
| s Standby-Leistung | [kw] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
| s Aufnahmeleistung (durchschnittlich) | [kw] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
| s Wärmeleistung Standby | [kw] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
| s Wärmeleistung (durchschnittlich) | [kw] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
| s Geben Sie den durchschnittlichen Energieverbrauch pro System für den Betrieb pro Jahr an | [kWh] |  |  | B |  |  | Wertungsberechnung siehe Zellen I-N4 | 1 | 0 |  | 0
T6 | Aufwand Bau
Bitte führen Sie aus, welche Baumaßnahmen zur Ertüchtigung des vorhandenen Röntgenraums seitens des Auftraggebers noch erforderlich sind. Zusätzliche Kosten werden in die Gesamtbewertuntg mit einbezogen.
| falls nein: muss hierfür die vorhandene Schwerlastdecke grundsätzlich angepasst werden? | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → falls nein: die notwendigen Kosten sind Bestandteil der Leistung und detailliert auszuweisen |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Für die vorhandenen Bodenplatten bzw. Bodenfundamente sind keine wesentlichen Anpassungen erforderlich | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → falls nein: die notwendigen Kosten sind Bestandteil der Leistung und detailliert auszuweisen |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Für die vorhandenen Bodenkanäle sind keine wesentlichen Anpassungen erforderlich | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja: 5 Punkte; Nein: 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → falls nein: die notwendigen Kosten sind Bestandteil der Leistung und detailliert auszuweisen |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Die Montage- und Anschlagspunkte der Deckenschienen können wiederverwendet werden | Ja/Nein |  |  | B |  | 5 | Bewertungskriterium: Ja = 5 Punkte; Nein = 0 Punkte | 1 | 5 | 0 | 0
| → falls nein: muss hierfür die vorhandene Schwerlastdecke grundsätzlich angepasst werden? |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
[8 empty] | Gesamtpunktzahl KG 2 |  | 34 |  | 0

## 3 Optionen
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie
zu Pos. I |  |  | Optionen
Hersteller:
O | Beschreibung | Einheit | Angaben des Bieters | Nettopreis in € | Ust. 19% in € | Bruttopreis inkl. Ust. von 19% in €
Zu den angefragten Optionen ist eine Beschreibung mit zu liefern
ZU Pos. D: Generator
O1 | Generatorleistung 80 kW
► Generatorleistung min. 80 kW bei 100kV nach IEC 601-2-7, bitte Nettomehrpreis zu 65 kW angeben
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
ZU Pos. E: Detektorsystem
O2 | Detektor, 43 cm x 43 cm
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
| Detektorausführung mobil oder fest? | Angabe
| Die Außen-Abmaße des Detektors | [mmxmm]
| effektive Detektor-Oberfläche | [mmxmm]
| Pixelgröße (geringster Wert erhält Maximalpunktzahl) | [μm]
| Auflösung min. 3 LP/mm | [lp/mm]
| Akquisitionstiefe | [Bit]
| Geben Sie die max. Grenzauflösung Ihres Detektors an | lp/mm
| Detektorquanteneffizienz DQE bei 70 kV, 21 mmAl, 2,5 μGy? (RQA5) bei der angegebenen max. Grenzauflösung Ihres Detektors | [%]
O3 | Spezielle Vorrichtung für Aufnahmen im Stehen auf dem Detektor
Carbontunnel zur besseren Lastverteilung oder vergleichbar, bitte beschreiben
| Bis zu welchem Patientengewicht belastbar? | [kg]
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O4 | Mobiler Detektorhalter
Für Obertischaufnahmen etc.
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O5 | Universalraster
Universal-Streustrahlenraster für einen Fokus-Detektor-Abstand von ca. 115 cm bis 180 cm
| → Geben Sie den Arbeitsbereich an | [cm]
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O6 | Virtuelle Rastertechnik
für Bettaufnahmen
| → Geben Sie an welche Körperregionen geröntgt werden können (behördliche Freigabe muss vorliegen) | [cm]
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O7 | Babix-Halterung
Zum Röntgen von Säuglichen ist eine Babix-Halterung oder eine vergleichbare Lösung anzubieten
Inkl. Halterung am RW-Stativ
Inkl. Gurtsystem am Rasterwandstativ
Bitte kurz beschreiben.
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O8 | Kompressionsgurt
Röntgendurchlässig
zur Befestigung am Aufnahmetisch, optional am RW-Stativ
Bezeichnung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O9 | Positionierungshilfe 2D-LIVE-Kamera
| Integriert in der Tiefenblende oder vergleichbar bitte beschreiben | Text
| Kann diese Kamera später nachgerüstet werden? | ja/nein
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis bei Lieferung des Neusystems: | [€] |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis bei späterer Installation: | [€]
O10 | Zusatz-Akku
Für die Mobilen Detektoren ist ein zusätzlicher Akku anzubieten
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: | [€] |  | 0 | 0 | 0
O11 | Ausgleichsfilter
Bieten Sie für folgende Anwendungsfälle Ausgleichsfilter an:
O11.1 | Vorderfuß
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: | [€] |  | 0 | 0 | 0
O11.2 | Schulter ap
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: |  |  | 0 | 0 | 0
O11.3 | Beckenübersicht
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: |  |  | 0 | 0 | 0
O11.4 | LWS
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: |  |  | 0 | 0 | 0
O11.5 | BWS
Typ/Bezeichnung
Art.-Nr.:
| Nettomehrpreis: |  |  | 0 | 0 | 0
ZU Pos. I: Einweisungen
O12 | Wiederholungstraining
| Geben Sie die Kosten für ein Wiederholungstraining an: | [€] |  | 0 | 0 | 0
| Welcher Zeitaufwand muss für diese Maßnahme berücksichtigt werden? | [h]
O13 | Virtuelle Applikationsunterstützung
| Kontinuierlichen Bereitstellung von Trainingsinhalten über eine Online-Plattform (z.B. Bereitstellung von Trainingsvideos) in deutscher Sprache, bitte kurze Beschreibung was möglich ist) | [€] |  | 0 | 0 | 0
O14 | Weitere Optionen
Bitte legen Sie aussagekräftiges Informationsmaterial bei
O14.1 | Option 1
Bezeichnung
Beschreibung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O14.2 | Option 2
Bezeichnung
Beschreibung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O14.3 | Option 3
Bezeichnung
Beschreibung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O14.4 | Option 4
Bezeichnung
Beschreibung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0
O14.5 | Option 5
Bezeichnung
Beschreibung
Art.-Nr.
| Nettomehrpreis | [€] |  | 0 | 0 | 0

## 4 Service
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | [8 empty] | BEWERTUNG
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001 | [6 empty] | Die ermittelten Punktzahlen gehen in die abschließende Bewertungsmatrix nach UFAB V ein. Sie werden zu den Gesamtkosten der Investitions- und der Vollservicekosten über 10 Jahre ins Verhältnis gesetzt. (sh. auch beigefügte Beispielmatrix)
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie | [6 empty] | ► Die einzelnen Bewertungen werden nach Angabe in der Wertungsmatrix je nach Angabe des Anbieters vorgenommen
Service | [6 empty] | ► Der beste Wert bekommt die höchste Punktzahl und die anderen werden nach dem 3- Satz abgestuft und gerundet auf die erste Kommastelle ( 2,73 = 2,7 und 2,48= 2,5), es sei denn es ist eine andere Wertung angegeben.
| Bitte das jeweilig Zutreffende (ja o. nein) mit "x" bzw. einer Angabe in Spalte "G" eintragen |  |  |  | A=Ausschluss-kriterium B=Bewertungs-kriterium I-Informations-angabe |  | Kriteriengruppe 3 (KG3): Servicequalität
Pos. | Service | Einheit | ja | nein | WERTUNG | Bezeichnung Bieter bzw. Bieterangaben | max. Punkte | Legende zur Punktzahl | W-Faktor | max. er-reichbares Ergebnis | erreichte Punkte des Bieters ungewichtet | erreichtes Ergebnis des Bieters
| Der Service der angebotenen Anlage muss mindestens 10 Jahre komplett gewährleistet sein, inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlußkriterium |  |  |  | FALSE
| Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlußkriterium |  |  |  | FALSE
| Bezeichnung der zuständigen Servicestelle |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Anschrift |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Service-Telefon-Nummer |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| erreichbar von … bis … |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Mail-Anschrift der Service-Stelle |  |  |  | I |  |  | Information vom Bieter
| Anzahl KD-Techniker in Deutschland für digitale Röntgensysteme | Anzahl |  |  | B |  | 5 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 5 |  | 0
Reaktionszeit bis Reparatur:
| → ohne Vertrag, telefonisch | [h] |  |  | B |  | 3 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 3 |  | 0
| → ohne Vertrag, vor Ort | [h] |  |  | B |  | 3 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 3 |  | 0
| → mit Betriebswartungsvertrag, telefonisch | [h] |  |  | B |  | 3 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 3 |  | 0
| → mit Betriebswartungsvertrag, vor Ort | [h] |  |  | B |  | 3 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 3 |  | 0
| → mit Vollservicevertrag, telefonisch | [h] |  |  | B |  | 5 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 5 |  | 0
| → mit Vollservicevertrag, vor Ort | [h] |  |  | B |  | 5 | Wertungsberechnung siehe Zellen H-M4 | 1 | 5 |  | 0
| → Bei Abschluss des Servicevertrags ist zusätzlich eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß Art.28 – EU-DSGVO abzuschließen | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlußkriterium |  |  |  | FALSE
| Maßnahmen zur Informationssicherheit: White Listing wird ausgeschlossen! | Ja/Nein |  |  | A |  |  | Ausschlußkriterium |  |  |  | FALSE
[8 empty] | Gesamtpunktzahl KG 3 |  | 27 |  | 0
S | Servicekosten:
S1 | Arbeits- und Fahrtkosten
S1.1 | Ohne Vertrag:
| Arbeitsstunde 8-17 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde 17-8 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde Samstag 8-17 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde Sonntag 8-17Uhr | [€/h] |  |  | I
| Fahrtkosten pro Stunde | [€/h] |  |  | I
| Fahrkilometer | [€/km] |  |  | I
| Fahrpauschale | [€] |  |  | I
| Entfernung zur nächsten Servicestelle | [km] |  |  | I
| Sonstige |  |  |  | I
S1.2 | Mit Betriebswartungsvertrag:
| Arbeitsstunde 8-17 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde 17-8 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde Samstag 8-17 Uhr | [€/h] |  |  | I
| Überstunde Sonntag 8-17Uhr | [€/h] |  |  | I
| Fahrtkosten pro Stunde | [€/h] |  |  | I
| Fahrkilometer | [€/km] |  |  | I
| Fahrpauschale | [€] |  |  | I
| Entfernung zur nächsten Servicestelle | [km] |  |  | I
S2 | Ersatzteilkosten:
S2.1 | Röntgenstrahler
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.2 | Detektor - Festeinbau
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Laufzeit ca. | [Monate] |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.3 | Detektor - mobil, groß
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
| → Wird bei einem Sturzschaden ein Austauschpreis berechnet? | Ja/Nein |  |  | I
| → Wenn ja bitte Austauschpreis-Preis hier angeben! | [€] |  |  | I
| → Wenn nein bitte Preis hier angeben! | [€] |  |  | I
S2.4 | Raster für Fokus-Detektor-Abstand von ca. 115 cm
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€]
S2.5 | Universal-Raster für Fokus-Detektor-Abstand von ca. 115…180 cm
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.6 | Raster für Fokus-Detektor-Abstand von ca. 300 cm (für Ganzbeinaufnahmen)
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.7 | Handschalter
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.8 | Fußschalter
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.9 | Flachbildschirme für Bedien- bzw. Auswertearbeitsplatz (bitte Größe angeben)
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.10 | Kosten für die Gewährleistung der Virensicherheit/pro Jahr
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S2.11 | Preis der Ersatzbatterie des mobilen Flachdetektors
| Bezeichnung - Art.-Nr. |  |  |  | I
| Nettopreis | [€] |  |  | I
S3 | Kosten für Wiederholungstrainings/Schulungen
S3.1 | Ø Welche Arbeiten könnten gegebenfalls im Rahmen des First-Line-Services von einem Medizintechniker des Klinikums übernommen werden? (Bitte Anlage beifügen) |  |  |  | I
S3.2 | Ø Bitte kalkulieren Sie in den Gerätepreis eine entsprechende Schulung für einen Medizintechniker mit ein. |  |  |  | I
| Optional zu Service: |  |  |  | I
S4 | Serviceverträge
► Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein behält sich vor vor einen Wartungs- oder Vollservicevertrag abzuschließen.
► Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen
S4.1 | Betriebswartungsvertrag für Vollautomatik
| Wie oft wird eine Betriebswartung im Jahr durchgeführt? |  |  |  | I
Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein:
► Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern
► Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr
► Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers.
► Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen
► Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden.
► Während der Gewährleistungszeit ist der Vertrag kostenfrei
Betriebswartungsvertrag für Syteme gemäß LV (Vollautomatik)
| 1. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 2. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 3. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 4. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 5. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 6. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 7. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 8. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 9. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 10. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| Summe für Betriebswartungsvertrag(Vollautomatik) 1.-10. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| Nettomehrkosten für 80 kW-Generator/Jahr | [€] |  |  | I
| Nettomehrkosten für 2D-Kamera/Jahr | [€] |  |  | I
S4.2 | Vollservicevertrag
| ► Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern |  |  |  | I
| ► Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr |  |  |  | I
| ► Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers. |  |  |  | I
| ► Instandsetzung der Anlagen einschließlich Remote-Service sowie alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akku´s, Leuchtmittel und nicht patientenbezogene Gerätefilter. |  |  |  | I
| ► Instandsetzung der Anlagen einschließlich Remote-Service sowie alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile |  |  |  | I
| ► Kosten für den im Vertragszeitraum erforderlichen Austausch von Röntgenstrahlern und Detektoren |  |  |  | I
| Wie viele Sturzschäden sind pro Jahr maximal abgedeckt? | Anzahl |  |  | I
| ► Kosten für den im Vertragszeitraum erforderlichen Austausch von Akkumulatoren der mobilen Detektoren |  |  |  | I
| ► Kosten für den Erhalt der Betriebsbereitschaft inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service |  |  |  | I
| ► Für später erhältliche Upgrades sind Sonderkonditionen zu gewähren, bitte Prozentsatz hier angeben! |  |  |  | I
| ► Es muss sicher gestellt werden, dass der Hersteller-Service für das Betriebssystem für die Betriebszeit von 10 Jahren gewährleistet ist. Muss es in dieser Zeit ersetzt werden, sind die Kosten über diesen Vollservice-Vertrag abgedeckt! |  |  |  | I
| ► Kosten für den Erhalt der Virensicherheit inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service, → Hinweis: White Listing ist nicht ausreichend! |  |  |  | I
| ► Kosten für die Instandhaltung bzw. den Ersatz von Hardware-Komponenten wie Bildschirme und Rechnersysteme (Vollservice) |  |  |  | I
| ► Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen |  |  |  | I
| ► Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. |  |  |  | I
► Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden.
Vollservicevertrag für Syteme gemäß LV (Vollautomatik)
► Während der Gewährleistungszeit ist der Vertrag kostenfrei
| 1. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 2. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 3. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 4. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 5. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 6. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 7. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 8. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 9. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| 10. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
| Summe für Vollservicevertrag Vollautomatik: 1.-10. Betriebsjahr | [€] |  |  | I | 0
Optional
| Nettomehrkosten für 80 kW-Generator/Jahr | [€] |  |  | I
| Nettomehrkosten für zusätzlichen "kleinen" mobilen Detektor/Jahr | [€] |  |  | I
| Nettomehrkosten für alternativen mobilen Detektor 43 cm x 43 cm Detektor/Jahr | [€] |  |  | I
| Nettomehrkosten für 2D-Kamera/Jahr | [€] |  |  | I
| Nettominderpreis ohne Strahler pro Jahr | [€] |  |  | I | 0
| Nettominderpreis ohne Detektor pro Jahr | [€] |  |  | I | 0

## 5 Bewertungsmatrix
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Verfahren-Nr.: 30-2026-MT-001
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie
Gesamtbewertung
► | Erläuterung der Gesamtwertung:
Leistungsbewertung:
Bei Wertung nach UFAB (s. Beispielmatrix) gehen jeweils die gesamten Leistungspunkte aus KG 1 - 3 zu 50% ein.
Kostenbewertung:
Dazu werden die Gesamtnettokosten aus Investition und Vollservicevertrag gewertet. Der Vollservice bildet das Kostenrisiko für den Unterhalt des Systems während der Betriebslaufzeit ab. Diese Summe geht auch zu 50% in die UFAB-Wertung ein.
Hersteller:
Gerätetyp:
Gesamtwertung
Pos. | Bewertungsmatrix | max. Punkte | Legende zur Punktzahl | W-Faktor*) | Zelle | max. er-reichbares Ergebnis | Zelle | erreichte Punkte des Bieters ungewichtet | Zelle | erreichtes Ergebnis des Bieters | Anteil an der Gesamtpunkt-zahl
| Gesamtergebnis KG 1 |  | Siehe Tabelle "1 LV" |  | L282 | 264 | M282 | 0 | N282 | 0 | 81.23%
| Gesamtergebnis KG 2 |  | Siehe Tabelle "2 Installationsbed." |  | L50 | 34 | M50 | 0 | N50 | 0 | 10.46%
| Gesamtergebnis KG 3 |  | Siehe Tabelle "4 Service" |  | K26 | 27 | L26 | 0 | M26 | 0 | 8.308%
| Gesamtpunktzahl KG 1-3 |  |  |  |  | 325 |  | 0 |  | 0 | 100%
*) Wichtungsfaktor

## 6 Preisblatt
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Verfahren-Nr.:
Digitale Röntgensysteme zur Direktradiographie |  |  | Achtung nur als Beispiel befüllt!
Preisblatt
| Beschreibung | Anzahl |  | Bieterangaben / Nettopreis in [€]
Klinikum XXX
| Geplanter Installationszeitpunkt |  | 3. / 4. Quartal 2022
Ortsbesichtigung am
LV | Digitales Röntgensystem mit Vollautomatik
Gerätetyp
Hersteller
Nettoeinzelpreis System ohne Optionen
O1 | Generatorleistung 80 kW | 1 | Optional | 0
O2 | Detektor, mobil "klein" | 1 | Optional | 0
O3 | Detektor, 43 cm x 43 cm
O4 | Spezielle Vorrichtung für Aufnahmen im Stehen auf dem Detektor | 1 | X | 0
O5 | Mobiler Detektorhalter | 1 | Optional | 0
O6 | Universalraster | 1 | X | 0
O7 | Virtuelle Rastertechnik
O8 | Ganzbein-/Ganzwirbelsäulen-Aufnahmen |  | X
O9 | Babix-Halterung |  | Optional
O10 | Kompressionsgurt | 1 | Optional | 0
O11 | Positionierungshilfe 2D-LIVE-Kamera
O12 | Zusatz-Akku
O13 | Ausgleichsfilter |  | Optional
O14 | Schwerlastdecke | 1 | Optional
O15 | Vollautomatik als Option |  | Optional
O16 | Wiederholungstraining |  | Optional
O17 | Virtuelle Applikationsunterstützung |  | Optional
| Nettogesamtpreis |  |  | 0
| zzgl. Ust. 19% |  |  | 0
| Bruttogesamtpreis |  |  | 0
Lieferzeit
| Netto-Vollservicekosten über 10 Jahre *) |  |  | #REF!
| Gesamtnettokosten über den Betriebszeitraum von 10 Jahren **) |  |  | #REF!
**) geht in die Wertung nach UFAB V ein1

## UFAB-Beispiel
Bewertungsmatrix nach UfAB V - Einfache Richtwertmethode
Achtung: Nur Beispiel!!!
Diese Tabelle dient nur zur Information der Bieter!
[6 empty] | Legende | Eingabefeld
Ergebnisfeld
Verfahrensart | Offenes Verfahren (EU-weit)
Geschäftszeichen
Bieter/Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Leistungspunkte (KG 1 bis KG 3) |  | 603 | 550 | 590 | 512 | 585 | 500
Preis (netto) (Angebotspreis Gerät + Nettoservicekosten 10 Jahre) |  | 600000 | 550000 | 650000 | 520000 | 560000 | 580000
Kennzahl = L/P |  | 0.001005 | 0.001 | 0.00090769 | 0.00098462 | 0.0010446 | 0.00086207
Kennzahl skaliert * | 100000 | 100.5 | 100 | 90.7692 | 98.4615 | 104.4643 | 86.2069
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (L/P) |  | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6
* Wichtiger Hinweis: Die angezeigten skalierten Kennzahlen sind gerundete Werte, die Errechnung der Platzierung erfolgt jedoch aufgrund der Einbeziehung von Nachkommastellen.