## Ausschreibung Ionenchr. 2026
Leistungsverzeichnis für den Erwerb eines Ionenchromatographie-Systems für die Anorganik
Hinweise für den Bieter: Die orangemarkierten Spezifikationen des Geräts sind zwingend zu erfüllen. Es handelt sich dabei um sog. Ausschlusskriterien. Können diese nicht erfüllt werden, ist das Angebot von der weiteren Wertung auszuschließen. Alle anderen Felder sind sog. Soll-Kriterien, diese fliesen als Zuschlagskriterium in die Angebotsauswertung mit ein. Können diese nicht erfüllt werden, ist dies kein Ausschlussgrund. Die Soll-Kriterien werden je nach Erfüllungsgrad (vollständig = volle Punktzahl; teilweise = halbe Punktzahl; gar nicht = keine Punkte) mit dem Faktor von 0,3 gewichtet (siehe Datei Zuschlagskriterien). Das Angebot wird anhand der festgelegten Zuschlagskriterien bewertet. Das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Die Erfüllung aller Kriterien (Ausschluss- und Sollkriterien) ist mit entsprechenden Datenblättern oder Bestätigungen, die dem Angebot beizulegen sind, nachzuweisen. Es sind alle gelbmarkierten Felder durch den Bieter auszufüllen.
|  |  | Spalte vom Bieter auzufüllen, sofern gelbmarkiert: |  |  | Spalte für die spätere Auswertung des Angebots durch die Vergabestelle / Einrichtung:
Pos. | Beschreibung der Geräte / Spezifikationen | Ausschluss- kriterium | Erfüllt |  | Mögliche max. Punkte | Erreichte Punkte |  |  | Bemerkung | Erreichte Punkte (gewichtet)
|  |  | ja | nein |  | vollständig 100 % | teilweise 50 % | gar nicht 0%
| Ionenchromatograph | [8 empty] | 0.3
1 | Ionenchromatograph zur simultanen Bestimmung von Anionen und Kationen in wässrigen Proben | A
2 | Eluent-Entgaser | A
3 | Pulsationsarme Hochdruckpumpe | A
4 | elektrolytische Suppression für Anionen und Kationen, selbstregenerierend | A
5 | reproduzierbare, variable Injektionsvolumina 0,1 - 200 µl | A
6 | Verbrauchsmaterialüberwachung | A
7 | Säulenofen, Arbeitsbereich 0 bis 80°C | A
8 | Automatische Säulenerkennung |  |  |  | 10
9 | Leitfähigkeitsdetektor (Messbereich: 0-20000 µS/cm) | A
10 | Softwaregestütztes Troubleshooting und Wartungsunterstützung | A
11 | Probenwechsler (Autosampler) mit mindestens 100 Positionen | A
12 | Ausgabe der Anionen in Elementform möglich |  |  |  | 10
13 | Robuste Probennadel aus abriebfestem hartem nicht metallischen Material | A
14 | Möglichkeit auch bei kürzeren Standzeiten den Eluentenfluss zu stoppen ohne anschließende lange Äquilibrierung | A
15 | geeignete Trennsäulen mit Vorsäulen für unter Pos. 1 genannte Analyten | A
16 | Autosamplergefäße ausreichend für mindestens 1000 Messungen | A
17 | Automatische Verdünnung und Reanalyse bei Konzentrationsüberschreitung | A
Datensystem
18 | Softwarepaket mit Lizenz, netzwerkfähig | A
19 | geeigneter PC mit Windows 11 Professional und Netzwerkanschluss RJ45 | A
20 | Monitor mind. 27 Zoll | A
21 | Verarbeitete Daten sollen per Netzwerk ins hauseigene LIMS übergeben werden können (z.B. über Excel) | A
Sonstiges / Allgemeines
22 | kostenlose Lieferung frei Haus direkt an die Betriebsstelle, Aufstellung vor Ort und Installation aller Anschlüsse | A
23 | Zertifizierte Installation, Funktionstest und Einweisung in die Bedienung nach Montage, Übergabe Dokumentation | A
24 | Eintägige Schulung für mindestens 3 Anwender vor Ort (Theorie Gerät, Umgang mit der Software, Methodenerstellung, Kalibrierung, Troubleshooting; Termin nach Absprache) | A
25 | Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate |  |  |  | 10
26 | Alle benötigten Verbindungsstücke, Anschlüsse und Kabel, Aufbaumaterialien | A
27 | Bedienerhandbuch und Software komplett in deutsch |  |  |  | 10
28 | Kostenlose Software-Updates im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnahme |  |  |  | 10
29 | Regelmäßige Informationen über Updates (E-Mail) im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnahme |  |  |  | 10
30 | Lieferung, Installation, Schulung und Übergabe innerhalb von 8 Wochen nach Auftragsvergabe, spätestens zum 30.11.2026 | A
| Summen |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| max. erreichbare Punkte nach Gewichtung (0,30) |  |  |  | 18
Folgendes Gerät liegt dem Angebot zugrunde (Bennenung Name):
Angebotspreis für das oben angebotene Gerät (netto)
´+ 19 % Mwst
´= Angebotsendsumme (brutto) (Dieser Betrag ist in das FB 633 zu übertragen)
Im Rahmen von Serviceleistungen bieten wir folgenden Stundensatz für einen Techniker an (netto):
Im Rahmen von Serviceleistungen bieten wir folgende Anfahrtspauschale an (netto):
Bitte beachten Sie, dass die Abfrage der Serviceleistungen nur für bisher nicht geplante/ unvorhergesehene Leistungen erfolgt. Diese werden nur nach gesonderter Beauftraung des Auftraggebers fällig und fliesen nicht in die weitere Angebotsauswertung mit ein.